Панорамный измеритель КСВ

SWR Mouse

Руководство пользователя

Version 1.0

Введение

Прибор предназначен для панорамного измерения КСВ антенно-фидерных систем с волновым сопротивлением 50ом в диапазоне частот 1..60MHz (обзорно до 150MHz).  Принцип действия – измерительный мост с селективным следящим вольтметром по схеме супергетеродина с однократным преобразованием частоты. Промежуточная частота – 465кГц (зависит от примененных фильтров).

Расположение и назначение выводов

Питание прибора

Возможны два варианта питания прибора:

- Через порт USB

- От стабилизированного источника 5в

При использовании внешнего источника будьте аккуратны с полярностью – на плате не предусмотрена защита от переполюсовки.

Первое включение, калибровка

- Ставим в системе драйвер CH340 (например тут можно скачать https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html). Подключаем анализатор к компьютеру через USB. На компьютере должен определиться COM-порт.

- Запускаем программу управления прибором Si5351SWRMouse.exe. Выбираем COM-порт и нажимает кнопку «Open».

После этого в заголовке окна должна появиться надпись с версией прошивки

- Нажимаем кнопку «Calibration»

- Для калибровки нам потребуется образцовая нагрузка сопротивлением 100ом. Лучше всего ее выполнить из SMD резистора распаянного непосредственно в разъеме.

- Отключаем нагрузку. Нажимаем кнопку Step 1

- Подключаем нагрузку 100ом, наживаем кнопку Step 2

- Проверяем работоспособность прибора. Подключаем различные нагрузки и нажимаем «Run».

Работа с прибором и программой

Выбор диапазона измерения

Нажимаем на кнопку выбора диапазона измерения. Открывается окно

Становимся в поле Start freq

Частоту можно вводить непосредственно в поле с помощью клавиатуры либо с помощью мыши использую колесо прокрутки на больших цифрах частоты. Двойной клик мыши по цифре вызывает обнуление разрядов справа.

Поле Points определяет количество точек в которых будет проводится измерение. Увеличте этот параметр для получения более плавных графиков.

Назначение кнопок в режиме Ручного измерения (Manual)

Программа позволяет отображать на графике несколько различных измерений и управлять ими.

- Run выполняет однократное измерение. При этом последний график будет перезаписан

- New выполняет измерение добавляя новый график

- Keep last  удаляет все графики за исключением самого последнего

- Clear удаляет все графики

Работа с графиками

При работе с графиками используются следующие управляющие комбинации

- Колесо прокрутки мыши позволяет масштабировать график по горизонтали

- Колесо прокрутки мыши с нажатой клавишей Shift масштабирует график по вертикали

- Перемещение мыши с нажатой правой кнопкой – скролирование графика

- Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой – измерение диапазона уровней/частот. При этом на экране рисуется пунктирный прямоугольник и в правом верхнем углу его размеры

- Чтобы вернуть первоначальный масштаб графика используйте кнопки восстановления масштаба на панели справа

- Для навигации по графику в режиме увеличения можно использовать навигатор который вызывается кнопкой на панели справа

Кликая мышкой в окне навигатора (справа внизу) можно быстро позиционироваться на нужную часть графика.

Работа с маркерами

Маркер – это точка на графике. Маркер в ручном режиме создается даблкликом мышкой по полю графиков.

Маркеры существуют не зависимо от самих графиков. При нажатии кнопки «Clear» маркеры не удаляются

Чтобы удалить маркеры можно повторно кликнуть по маркеру мышью (даблклик) либо нажать кнопку «Clear marks»

Детализация

Если нажать кнопку «View to range» это приведет к тому, что диапазоны измерения будут изменены на текущие отображаемые. Для последующего измерения необходимо нажать кнопку Run/New

Управление графиками

Нажимаем на правой панели кнопку управления графиками  Открывается окно

В данном окне можно управлять отображением графиков включая/выключая чекбокс слева, давать графикам уникальные имена. По правому клику мыши вызывается контекстное меню в котором можно удалять все или только выбранные графики.

Нажатие на правой панели кнопки позволяет сохранить изображение графиков в файл в формате JPEG.

Режим непрерывного измерение (Repeat)

В данном режиме измерения производятся непрерывно, на экране отображается несколько последних графиков измерений. Количество отображаемых графиков выбирается при нажатии на кнопку Tracks limit. Управление работой осуществляется с помощью кнопок Start/Stop/Pause.

Подключение внешнего питания

Подключение с правильной полюсовкой изображено на рисунке

Подключение модуля Bluetooth

Необходим модуль HC-05/HC-06 или аналогичные

Модуль должен быть запрограммирован на битрейт 9600 бод. Подключение к прибору производится следующим образом:

Обратите внимание что TX подключается к RX

Подключение радиоудлинителя HC-12

В случае если необходим больший радиус действия анализатора то используем "удлинитель" на радиомодемах HC-12

Этот радиомодем использует SI4463 и работает мощностью до 100мвт в диапазоне частот 433MHz. Он удобен тем, что имеет интерфейс последовательного порта. Скорость обмена по умолчанию - 9600 бод. Подключение радиомодема к анализатору

На стороне клиента радиомодем подключается к компьютеру/ноутбуку через обычный USB-TTL переходник. Схема подключения

Более универсальным решением является микро-роутер с интерфейсом bluetooth.

Общая структура микро-сети выглядит следующем образом